COM MUNTAR UNA VMNI BIPAP FOCUS®/VISION®/TRILOGYC® EN UCIES?

- BIPAP FOCUS® AMB FILTRE + TUBULADURA AMB CIRCUIT ESPIRATORI I LÍNEA DE PRESSIÓ. SENSE MÓDUL D’OXÍGEN: CONECTAR UNA LÍNEA D’O2 DES DE LA MASCARETA ORONASAL I FACIAL A LA PRESA D’OXÍGEN DE LA PARET

- BIPAP TRILOGYC® AMB FILTRE + TUBULADURA AMB CIRCUIT ESPIRATORI I LÍNEA DE PRESSIÓ. AMB MÓDUL D’OXÍGEN

- BIPAP VISION® AMB FILTRE + TUBULADURA AMB CIRCUIT ESPIRATORI I LÍNEA DE PRESSIÓ. AMB MÒDUL D’OXÍGEN

- MASCARETA ORONASAL AMB VÀVULA ANTIAFIXIA I ARNÉS (NO NECESSITA VÀLVULA PLATEAU)

- MASCARETA FACIAL O TOTAL AMB VÀLVULA ANTIAFIXIA I ARNÉS + VÀLVULA PLATAU SEMPRE

- ADMINISTRACIÓ D’INHALADORS MDI: MASCARETA ORONASAL/FACIAL AMB ARNÉS + CÀMARA ESPAIADORA + PLATEAU SI PRECISA + TUBULADURA ADMINISTRACIÓ FÀRMACS: DOBLE DOSI SALBUTAMOL I BROMUR IPRATROPI

- NEBULITZADOR ULTRASÒNIC: CASSOLETA ES CONECTA DIRECTAMENT AL COLZE DE LA MASCARETA. ADMINISTRACIÓ FÁRMACS SENSE DILUIR: SALBUTAMOL I BROMUR IPRATROPI

- ADAPTADOR OPTATIU TOMA D’OXÍGEN PER LA MASCARETA/TUBULADURA

RECANVIS 1.- PACK D’UN SOL ÚS: MASCARETA ORO-NASAL-ARNÉS-TUBULADURA-FILTRE 2.- REUTILITZABLE: MASCARETA FACIAL O TOTAL + ARNÉS 3.- UN SOL ÚS: CASSOLETA PER NEBULITZACIÓ ULTRASÒNICA 4.- UN SOL ÚS: CÀMARA ESPAIDORA 5.- REUTILITZABLE: VÀLVULA PLATEU. UN SOL ÚS PER MEMBRANA

| VMNI BIPAP® |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITORIZACIÓ PACIENT LES 4 PRIMERES HORES |  |  | EPOC | EAP | OBÈS | RES- TRICTIU |
| FC (batecs/min) |  |  | c/hora | c/hora | c/hora | c/hora |
| FR (resp/min) |  |  | c/hora | c/hora | c/hora | c/hora |
| TA (mmHg) |  |  | c/hora | c/hora | c/hora | c/hora |
| PULSIOXIMETRÍA (%) |  |  | c/hora | c/hora | c/hora | c/hora |
| MESURADOR TRANSMEMBRANA CO2 (%) |  |  | c/hora | c/hora | c/hora | c/hora |
| Tª (ºC) |  |  | c/4 hores | c/4 hores | c/4 horas | c/4 horas |
| O2, FONT EXTERNA (L/min) o MÓDUL D’ O2 (%) |  |  | 90% | 90% | 90% | 90% |
| PARÀMETRES D’INICI | LÍMITS | GRADUACIÓ | EPOC | EAP | OBÈS | RES- TRICTIU |
| ● MODALITAT CPAP | 4-20 cm H2O | 1 cm H2O | --------- | 10 | --------- | --------- |
| ● MODALITAT ST |  |  |  |  |  |  |
| IPAP | 4-30 cm H2O | 1 cm H2O | 15 | 15 | 18 | 18 |
| EPAP | 4-25 cm H2O | 1 cm H2O | 5 | 5 | 8 | 4 |
| RISE TIME (TEMPS D’ABAST DEL NIVELL DE IPAP) | 1-6 1 = 0,1 seg 6 = 0,6 seg | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| RATE (FR) | 1-30 resp/min | 1 resp/min | 16 | 16 | 16 | 16 |
| I-TIME (TEMPS INSPIRATORI o INSPIRACIÓ SINCRONITZADA o I:E) | 0,5 a 3,0 seg | 0,1 seg | 1,0 seg | 1,0 seg | 1,0 seg | 1,0 seg |
| RAMP TIME | 0-45 min | 5 min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMP START PRESSURE | 4-25 cm H2O: ST 4-19 cm H2O: CPAP | 1 cm H2O | 4 | 4 | 4 | 4 |
| TRIGGER AUTOMÀTIC: AutoTrack® |  |  |  |  |  |  |
| ALARMAS BIPAP® | LÍMITS | GRADUACIÓ | EPOC | EAP | OBÈS | RES- TRICTIU |
| PRESSIÓ ALTA | 5 cm H2O per sobre IPAP establerta | automàtic |  |  |  |  |
| BAIXA PRESSIÓ | 5 cm H2O per sota EPAP establerta | automàtic |  |  |  |  |
| APNEA | Desactivada; 20 a 60 seg | 4 graduacions fijas: desact, 20, 40 y 60 | 20 seg | 20 seg | 20 seg | 20 seg |
| APNEA HOUR | Desactivada; 5 a 20 hores | 4 graduacions fijas: desact, 5, 10 y 20 | 20 hores | 20 hores | 20 hores | 20 hores |
| BATERÍA | Autonomía: 20-60 min según IPAP |  |  |  |  |  |
| QUÉ MONITORITZA BIPAP®? |  |  | EPOC | EAP | OBÈS | RES- TRICTIU |
| Rate o FR (resp/min) |  |  |  |  |  |  |
| EST. VT o Volum Tidel Espirat (mL) |  |  | > 400 mL | > 400 mL | > 400 mL | > 300 mL |
| EST. MV o Volum Minut (L/min) |  |  |  |  |  |  |
| LEAK o Fugues (L/min) |  |  | 50 mL | 50 mL | 50 mL | 50 mL |
| Pressió suport (cm H2O) |  |  | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Apnea/hora |  |  |  |  |  |  |
| Trigger: pacient o timed |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

CASSOLETA  NEBULITZADOR ULTRASÒNIC

MÒDUL OXÍGEN

TUBULADURA

FONT EXTERNA

O2

TUBULADURA

MDI

BIPAP TRILOGYC®

CANVIAR FILTRE AIRE

MÒDUL OXÍGEN

CANVIAR FILTRE AIRE

MASCARETA ORONASAL

MASCARETA FACIAL O TOTAL

CÀMARA ESPAIADORA

PLATEAU SEMPRE

ARNÉS

ARNÉS

ADAPTADOR TOMA O2

BIPAP FOCUS®

BIPAP VISION®

FILTRE

ANTIBACTERIÀ

FILTRE

ANTIBACTERIÀ

LÍNEA D’O2

TUBULADURA

CANVIAR MEMBRANA

FILTRE

ANTIBACTERIÀ

SENSE MÒDUL OXÍGEN